Протокол клинических испытаний

комплекса аппаратно-программного анализа электрокардиограмм «Миокард-12, опция «Домашний анализатор»,

представленного ООО «НИМП ЕСН»

Комплекс "Миокард-12", опция "Домашний анализатор" предназначен для синхронной регистрации ЭКГ по 12 отведениям, с последующим компьютерным анализом и интегральной оценкой по типу скринингу, оценки компьютерной рекомендации по тактике проведения на основе «Анализа в динамике по серии ЭКГ» и оценки компьютерной диагностики длительных ЭКГ, передачи ЭКГ по Интернет и получения заключения.

На данный комплекс предоставлены следующие документы:

- регистрационное удостоверение на изделие медицинской техники,

- технические условия ТУ 9441-001-25692097-2002

- сертификат соответствия,

- сертификат средства измерения,

- Инструкция по применению,

- формуляр,

- акт технических испытаний «Миокард-12»,

- санитарно – эпидемиологическое заключение .

Медицинские испытания проводились с 02.04.2009г. по 26.04.2009 г в ГНЦ РАМН по специально разработанной программе, которая включала:

1.Верификацию заключений комплекса по следующим разделам:

- нарушения ритма,

- блокады и другие нарушения проводимости,

- гипертрофии миокарда,

- острого коронарного синдрома,

- нарушения процессов реполяризации.

2.Верификацию скрининговых заключений комплекса по двум группам, определяющим требуется или нет дальнейшее обследование:

1) "вариант нормы", "не существенно",

2) "не срочная патология", "показать врачу", "срочно показать врачу".

3.Оценка компьтерной рекомендации по тактике поведения на основе «Анализа в динамике по серии ЭКГ».

4. Оценка компьютерной диагностики длительной ЭКГ.

Регистрация ЭКГ происходила в ГНЦ РАМН (г.Москва) в режиме работы стационара на двух компьютерах.

За время исследования проанализировано 200 стандартных ЭКГ, 50 пациентов с динамикой минимум 5 ЭКГ и 30 длительных ЭКГ с длительностью записи не менее 2 часов.

За время испытаний поломок и отказов от регистрации не было.

Результаты верификации компьютерной диагностики представлены в таблицах N 1,2,3,4,5, 6,7.

Таблица№ 1

Результаты компъютерной диагностики нарушений ритма

| N | Заключение | Истино Положит. | Ложно Положит. | Ложно Отрицат. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миграция водителя ритма | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Фибрилляция предсердий | 29 | 1 | 1 |
| 3. | Синусовая аритмия | 16 | 0 | 2 |
| 4. | Синусовая тахикардия | 27 | 0 | 0 |
| 5. | Синусовая брадикардия | 31 | 0 | 0 |
| 6. | Нижнепредсердный ритм | 7 | 0 | 0 |
| 7. | Наджелудочковая экстрасистолия | 19 | 0 | 0 |
| 8. | Желудочковая экстрасистолия | 15 | 0 | 0 |
| 9. | Трепетание предсердий | 0 | 2 | 0 |
|  | Всего | 146 | 4 | 3 |

Диагностическая чувствительность

ДЧ= 146/149 х 100%= 98%

Диагностическая специфичность

ДС = (1 – 4/200) х 100% = 98%

Таблица №2

Верификация компьютерной диагностики блокад и других нарушений проводимости

| N | Заключение | Истинно Положит. |  | Ложно Положит. | Ложно Отрицат. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замедление внутрипредсердной проводимости | 18 |  | 3 | 0 |  |
| 2. | Синдром CLC | 4 |  | 1 | 0 |  |
| 3. | Синдром WPW | 3 |  | 0 | 0 |  |
| 4. | Блокада правой ножки ПГ | 13 |  | 1 | 0 |  |
| 5. | Блокада левой ножки ПГ | 4 | 1 |  |  | 0 |
| 6. | Блокада пер. ветви ЛНПГ | 12 | 2 |  |  |  |
| 7. | Нарушение внутрижелудочковой проводимости | 14 | 4 |  |  | 0 |
| 8. | Удлинение интервала QT | 11 | 0 |  |  | 0 |
| 9. | АВ блокада I степени | 13 | 1 |  |  | 0 |
|  | Всего | 92 | 13 |  |  | 0 |

ДЧ= 100%

ДС= (1- 13/200)х100% = 93,5%

Таблица № 3

Верификация компьютерной диагностики гипертрофий миокарда

| N | Заключение | Истинно Положит. | Ложно Положит. | Ложно Отрицат. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гипертрофия или перегрузки правого предсердия | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Гипертрофия левого предсердия | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Гипертрофия левого желудочка | 27 | 7 | 0 |
|  | Всего | 28 | 9 | 0 |

ДЧ= 100%

ДС = (1-9/200) х 100% = 95,5%

Таблица № 4

Верификация компьютерной диагностики острого коронарного синдрома и нарушений процесса реполяризации

| N | Заключение | Истинно Положит. | Ложно Положит. |  | Ложно Отрицат. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рубцовые изменения | 18 | 1 |  | 0 |
| 2. | Ишемия миокарда | 11 | 0 |  | 0 |
| 3. | Инфаркт миокарда | 1 | 1 | 0 |  |
| 4. | Нарушение процесса реполяризации | 94 | 5 | 0 |  |
| 5. | С-м ранней реполяризации | 5 | 0 | 0 |  |
|  | Всего | 129 | 7 | 0 |  |

ДЧ= 100%

ДС= (1-7/200) х 100% = 96,5%

Таблица № 5

Верификация компьютерной диагностики ЭГК по типу скрининг

| N | Заключение | Истинно Положит. | Ложно Положит. | Ложно Отрицат. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вариант нормы, | 16 |  |  |
| 2. | Не существенно | 60 | 2 | 2 |
| 3. | Не срочная патология | 39 | 3 | 1 |
| 4. | показать врачу | 53 | 4 | 1 |
| 5. | срочно показать врачу | 12 | 1 | 0 |
|  | Итого | 104 | 8 | 2 |

ДЧ= 104/106 х 100% = 98%

ДС= (1-8/200) х 100% = 96%

Таблица № 6

Рекомендации по тактике поведения

|  | Без динамики, отмечается улучшение, не требуется обращения к вр.-функционалисту | Если ухудшилось самочувствие, отправьте ЭКГ вр.-функц. в дневное время | Отправьте ЭКГ вр.-функц. в дневное время | Если есть боли, то срочно, иначе в дневное время отправьте ЭКГ вр.-функц. | Срочно отправьте ЭКГ вр.-функц. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Истинно положит. | 93 | 29 | 9 | 10 | 29 | 77 |
| Ложно положит. |  | 6 | 4 | 4 | 15 | 29 |
| Ложно отриц. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

ДЧ= 77/78 х 100%= 98,7%

ДС= (1-29/200) х 100% = 85,5%

Таблица № 7

Оценка компьютерной диагностики длительной ЭКГ

| N | Заключение | Истинно Положит. | Ложно Положит. | Ложно Отрицат. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Эпизоды предсердного ритма, миграции водителя ритма, AV-ритма | 4 | 4 | 1 |
| 2. | Эпизоды фибрилляции или трепетания предсердий, наджелудочковой пароксизмальной тахикардии | 4 | 4 | 0 |
| 3. | Эпизоды желудочкового ритма | 2 | 3 | 0 |
| 4. | AV-блокады, SA-блокады, блокированные наджелудочковые экстрасистолы | 2 | 2 | 0 |
| 5. | Наджелудочковые экстрасистолы с правильным проведением | 14216 | 387 | 470 |
| 6. | Желудочковые экстрасистолы, парасистолы, наджелудочковые экстрасистолы с аберрантным проведением | 12203 | 547 | 656 |
| 7. | Эпизоды ишемического смещения ST | 7 | 1 | 1 |
|  | Общее количество QRS | 2405521 |  |  |

Диагностическая чувствительность эпизодов предсердного ритма, миграции водителя ритма, AV-ритма: ДЧ = 80 %

Диагностическая специфичность эпизодов предсердного ритма, миграции водителя ритма, AV-ритма:     ДС = 94%

Диагностическая чувствительность эпизодов фибрилляции или трепетания предсердий, наджелудочковой пароксизмальной тахикардии: ДЧ = 100 %

Диагностическая специфичность эпизодов фибрилляции или трепетания предсердий, наджелудочковой пароксизмальной тахикардии:     ДС = 100%

Диагностическая чувствительность эпизодов желудочкового ритма: ДЧ = 100 %

Диагностическая специфичность эпизодов желудочкового ритма:   ДС = 100%

Диагностическая чувствительность эпизодов AV-блокады, SA-блокады, блокированные наджелудочковые экстрасистолы: ДЧ = 100 %

Диагностическая специфичность эпизодов AV-блокады, SA-блокады, блокированные наджелудочковые экстрасистолы:     ДС = 100 %

Диагностическая чувствительность наджелудочковых экстрасистол с правильным проведением: ДЧ = 97,3 %

Диагностическая специфичность наджелудочковых экстрасистол с правильным проведением:     ДС = 99,98%

Диагностическая чувствительность желудочковые экстрасистол, парасистол, наджелудочковые экстрасистол с аберрантным проведением: ДЧ = 95,7 %

Диагностическая специфичность желудочковые экстрасистол, парасистол, наджелудочковые экстрасистол с аберрантным проведением: ДС = 99,97%

Диагностическая чувствительность эпизодов ишемического смещения ST: ДЧ = 87,5 %.

Диагностическая специфичность эпизодов ишемического смещения ST: ДС = 99,5 %.

Заключение.

- Комплекс «МИОКАРД-12» соответствует ТУ.

- Комплекс «МИОКАРД-12», опция "Домашний анализатор" прост и удобен в эксплуатации. Снимать ЭКГ на комплексе может сам пациент.

- Программа диагностики ЭКГ достаточно хорошо выявляет нарушения ритма и проводимости, блокады ножек ПГ и др. Хорошо диагностируются экстрасистолы всех типов, эпизоды желудочковой пароксизмальной тахикардии, инфаркты миокарда и нарушения процесса реполяризации.

На высоком уровне верификация скрининговых заключений, определяющих требуется или нет дальнейшее обследование (диагностическая чувствительность 98%, диагностическая  специфичность 96%).

- Комплекс «МИОКАРД-12» можно рекомендовать для практического применения в стационарах, поликлиниках,  санаториях и других медицинских учреждениях как для экспертных обследований, так и для проведения скрининга. Отдельно следует выделить привлекательность данного комплекса для оснащения бригад скорой помощи.

- Комплекс «МИОКАРД-12», опция "Домашний анализатор" можно рекомендовать для самостоятельного применения в домашних условия (диагностическая чувствительность анализа динамики по серии ЭКГ 98,7%, диагностическая  специфичность 98,5%).

Заведующая кабинетом функциональной диагностики ГНЦ РАМН

врач функциональной диагностики                                                   Н.В. Тхай

Врач-кардиолог кардиологического отделения                                       Т.Н.Леонтьева

Врач-терапевт кардиологического отделения                                        А.А. Соловьева