Отчёт об испытаниях программы «Миокард-Холтер»

на тестовой базе "РОХМИНЭ"

Испытания проводились в г. Саров  05 декабря 2011 г. у разработчика программы на предприятии "НИМП ЕСН".

Тестовую базу предоставило Российское общество холтеровского мониторирования и неинвазивной электрокардиографии (РОХМИНЭ). Выражаем благодарность составителям и экспертам базы Рябыкиной Г.В и Соболеву А.В.

В ходе проведения испытания были проведены следующие этапы:

1) преобразование ЭКГ из формата тестовой базы в формат "Миокард-Холтер"

2) запущен режим "Обработать группу ЭКГ"  программы "Миокард-Холтер"

3) преобразование результатов обработки программы "Миокард-Холтер" в требуемый формат.

4) запуск программы "Сравнительного анализа качества разметки ЭКГ", предоставленной РОХМИНЭ вместе с тестовой базой. Результаты этой программы выводятся в текстовом графическом виде.

.Были получены следующие результаты:

| Оценка распознавания | Чувствительность (sens) | Специфичность (ppn) | Гипердиагностика (FPR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Все комплексы QRS | 99,99% | 100,00% | - |
| Желудочковые комплексы (VEB) | 99,57% | 99,65% | 0,015% |

Далее приводим частичное описание базы, взятое из прилагаемого к базе документа.

Состав базы

1. База содержит 70 оцифрованных записей ЭКГ в трех отведениях, все записи имеют продолжительность 36 минут. Каждая запись является частью реальной холтеровской записи ЭКГ, полученной при использовании мониторных отведений одного из типов: либо традиционных отведений типа 1 или 2, либо ортогональных отведений типа Франка.

2. Частота дискретизации каждой ЭКГ – 250 герц, Разрядность – 12 бит на динамический диапазон 10 мВ. К каждой записи ЭКГ прикладывается файл, содержащий результаты ее аннотации.

3. Участок записи ЭКГ от начала 6-й минуты до конца 35-й минуты (одна минута до окончания записи) проаннотирован коллективом экспертов РКНПК.

Перечень материала, представленного в базе.

База состоит из четырех частей.

Первая часть – «Форма» - состоит из 13 записей ЭКГ: 5 записей с синусовым ритмом, 4 записи с мерцанием предсердий, 2 – с трепетанием предсердий и 2 – пароксизмами мерцательной аритмии на фоне синусового ритма.

Вторая часть – «Желудочковые экстрасистолы» - состоит из 26 записей, каждая из которых содержит желудочковые экстрасистолы. Присутствуют записи с разными типами желудочковых экстрасистол: моноформными, полиформными, ранними, поздними, вставочными; с желудочковыми аллоритмиями – бигеминией, тригеминией, квадригеминией.

Третья часть – «Желудочковые куплеты» - состоит из 14 записей, на каждой из которых имеются желудочковые экстрасистолы и желудочковые куплеты.

Четвертая часть – «Желудочковые ритмы» - состоит из 17 записей, 15 из которых наряду с желудочковыми экстрасистолами и куплетами содержит пробежки желудочковой тахикардии, а две – периоды заместительного идиовентрикулярного ритма.

Типы комплексов QRS.

Каждому выделенному комплексу QRS присвоен один из следующих типов: N (комплекс наджелудочковой топики), V (комплекс желудочковой топики), F (сливной комплекс), P (стимулированный комплекс), U (комплекс, топику которого эксперты затрудняются определить) и A (артефакт).

Оценка качества распознавания комплексов QRS.

Оценка осуществляется следующим образом. Для каждого комплекса QRS берется адрес T его врачебной аннотации. В окрестности (T-Δ мс, T+Δ мс) ищется адрес точки t, которая является аннотацией комплекса QRS, сделанной алгоритмом. Если такая точка t нашлась, то считается, что комплекс QRS распознан алгоритмом верно, и в этом случае результат работы алгоритма оценивается как истинно положительный (ИП). Если в окрестности точки T не найдено ни одной точки t, то комплекс QRS считается пропущенным, а результат работы алгоритма оценивается как ложно отрицательный (ЛО). Если очередной адрес t оказался таким, что в его окрестности (t- Δ мс, t+Δ мс) не оказалось ни одного адреса T врачебной аннотации, то это означает, что алгоритм обнаружил комплекс QRS, не существующий на этом месте, и тогда результат работы алгоритма оценивается как ложно положительный (ЛП). Если в окрестности точки T алгоритм обнаружил более одной точки t, то одна из этих точек оценивается как ИП, а остальные – как ЛП.

Величина Δ, используемая при официальном тестировании программы, назначается экспертами. В программном обеспечении базы эта величина является настраиваемой. Мы рекомендуем использовать величину Δ = 150 мс (это на 30-50 мс превышает ширину типичного комплекса QRS).

В результате работы алгоритма по обнаружению комплексов QRS на рассматриваемом массиве комплексов определяются три числа:

Nип – количество правильно распознанных комплексов;

Nло – количество пропущенных комплексов;

Nлп – количество ложно обнаруженных комплексов.

По этим трем числам определяются чувствительность (SENS) и положительное предсказательное число (PPN) при помощи равенств

SENS = Nип/(Nип+Nло),

PPN = Nип/(Nип+Nлп)

Оценка качества выявления эктопических желудочковых комплексов

Каждый проаннотированный экспертом или распознанный алгоритмом комплекс QRS классифицируется одним из типов N, V, F, U или A. Для оценки правильности классификации комплексов типов “V” используется процедура, аналогичная процедуре оценке качества обнаружения комплекса QRS. Если комплекс QRS типа “V” расценен алгоритмом как комплекс типа “V”, то результат работы алгоритма оценивается как истинно положительный (ИП). Если комплекс QRS типа “не V” расценен алгоритмом как комплекс типа “не V”, то результат работы алгоритма оценивается как истинно отрицательный (ИО). Если любой элемент ЭКГ, отличный от комплекса QRS типа “V”, расценен алгоритмом как комплекс типа “V”, то результат работы алгоритма оценивается как ложно положительный (ЛП). Если комплекс типа “V” расценен алгоритмом как комплекс типа “не V” или пропущен, то результат работы алгоритма оценивается как ложно отрицательный (ЛО).

Доля комплексов, неверно определенных как «V» среди QRS типа “не V” – характеризуется числом FPR, определяемое при помощи формулы

FPR = Nлп/(Nио+Nлп).

где Nио - количество правильно определенных комплексов QRS типа “не V

В приведённом ниже протоколе испытаний обозначения по строкам – экспертов, по столбцам – программы "Миокард-Холтер".

Фрагмент Rh1001

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    3185       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0       1       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh1002

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2647       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0       0       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 0,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  0,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh1003

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,97%

N    2972       0       0       1		QRS ppn:  100,00%

V       0       0       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 0,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  0,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh1004

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2218       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0       0       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 0,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  0,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh1005

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,95%

N    2195       0       0       1		QRS ppn:  100,00%

V       0       0       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 0,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  0,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh1006

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    4038       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0       0       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 0,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  0,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh1007

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1588       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0       0       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 0,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  0,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh1008

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,95%

N    1864       0       0       1		QRS ppn:  100,00%

V       0       0       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 0,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  0,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh1009

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,96%

N    2661       0       0       1		QRS ppn:  100,00%

V       0       1       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh1010

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1519       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0       0       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 0,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  0,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh1011

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1743       2       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      33       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  94,29%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,115%

Фрагмент Rh1012

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2993       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0       5       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh1013

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,96%

N    2789       0       0       1		QRS ppn:  100,00%

V       1       1       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 50,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Итого: Группа 1 (Форма ЭКГ) - 13 фрагментов ЭКГ

-----------------------------------------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,98%

N   32412       2       0       5		QRS ppn:  100,00%

V       1      41       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 97,62%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  95,35%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,006%

Фрагмент Rh2001

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1525       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0     264       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2002

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    3429       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       5      91       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 94,79%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2003

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,95%

N    1798       0       0       1		QRS ppn:  99,95%

V       0      60       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       1       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2004

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1472       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      28       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2005

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2005       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0     163       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2006

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1357       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0       4       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2007

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,96%

N    2294       2       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      10       0       1

F       0       0       0       0		VEB sens: 90,91%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  83,33%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,087%

Фрагмент Rh2008

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2469       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0       6       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2009

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,95%

N    1870       1       0       1		QRS ppn:  99,84%

V       0      10       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  76,92%

X       1       2       0        		VEB fpr:  0,160%

Фрагмент Rh2010

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2512       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0     171       0       0

F       0       1       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2011

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2007       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      82       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2012

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1802       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0     154       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2013

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1733       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      72       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2014

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1769       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0     114       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2015

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1466       0       0       0		QRS ppn:  99,93%

V       0      39       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  97,50%

X       0       1       0        		VEB fpr:  0,068%

Фрагмент Rh2016

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1798       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      10       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2017

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1723       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0       2       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2018

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    3004       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       5       0       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 0,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  0,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2019

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2013       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      18       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2020

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2105       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0       7       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2021

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1390       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0     257       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2022

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1548       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      35       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2023

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,90%

N    1624       1       0       2		QRS ppn:  100,00%

V       0     467       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  99,79%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,062%

Фрагмент Rh2024

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2099       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0     106       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2025

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2223       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      27       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh2026

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,95%

N    1919       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0     254       0       1

F       0       0       0       0		VEB sens: 99,61%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Итого: Группа 2 (Желудочковые экстрасистолы) - 26 фрагментов ЭКГ

----------------------------------------------------------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,99%

N   50954       4       0       4		QRS ppn:  99,99%

V      10    2451       0       2

F       0       1       0       0		VEB sens: 99,51%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  99,72%

X       2       3       0        		VEB fpr:  0,014%

Фрагмент Rh3001

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1952       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      48       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh3002

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2124       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       2      24       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 92,31%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh3003

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1755       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      27       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh3004

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2235       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0       8       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh3005

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2089       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      35       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh3006

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2837       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0     119       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh3007

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2201       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      64       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh3008

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1520       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       1       4       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 80,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh3009

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,95%

N    1730       0       0       1		QRS ppn:  100,00%

V       0     100       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh3010

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1740       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      10       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh3011

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2814       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      22       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh3012

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,97%

N    3048       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      11       0       1

F       0       0       0       0		VEB sens: 91,67%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh3013

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2544       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       2     114       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 98,28%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh3014

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2944       6       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      20       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  76,92%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,203%

Итого: Группа 3 (Желудочковые куплеты) - 14 фрагментов ЭКГ

----------------------------------------------------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,99%

N   31533       6       0       1		QRS ppn:  100,00%

V       5     606       0       1

F       0       0       0       0		VEB sens: 99,02%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  99,02%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,019%

Фрагмент Rh4001

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1957       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      14       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh4002

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2044       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      88       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh4003

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1982       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      71       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh4004

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1464       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0     399       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh4005

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,95%

N    1776       1       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       1     285       0       1

F       0       0       0       0		VEB sens: 99,30%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  99,65%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,056%

Фрагмент Rh4006

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1650       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      35       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh4007

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2021       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      23       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh4008

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,97%

N    2697       4       0       1		QRS ppn:  100,00%

V       0     243       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       9       1       0       0		VEB ppn:  98,38%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,148%

Фрагмент Rh4009

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,97%

N    2773       1       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0     243       0       1

F       0       0       0       0		VEB sens: 99,59%

U       9       1       0       0		VEB ppn:  99,59%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,036%

Фрагмент Rh4010

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1763       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0     409       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh4011

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2617       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      14       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh4012

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,95%

N    1825       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0       9       0       1

F       0       0       0       0		VEB sens: 90,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh4013

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    2266       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       1      13       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 92,86%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh4014

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,95%

N    1945       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      18       0       1

F       0       0       0       0		VEB sens: 94,74%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh4015

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,88%

N    1173       1       0       1		QRS ppn:  100,00%

V       0    1315       0       2

F       0       0       0       0		VEB sens: 99,85%

U       0       2       0       0		VEB ppn:  99,92%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,085%

Фрагмент Rh4016

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1666       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0      26       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Фрагмент Rh4017

---------------

n       v       u       x		QRS sens: 100,00%

N    1603       0       0       0		QRS ppn:  100,00%

V       0       6       0       0

F       0       0       0       0		VEB sens: 100,00%

U       0       0       0       0		VEB ppn:  100,00%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,000%

Итого: Группа 4 (Желудочковые тахикардии) - 17 фрагментов ЭКГ

-------------------------------------------------------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,98%

N   33222       7       0       2		QRS ppn:  100,00%

V       2    3211       0       6

F       0       0       0       0		VEB sens: 99,75%

U      18       4       0       0		VEB ppn:  99,78%

X       0       0       0        		VEB fpr:  0,021%

Итого: База РОХМиНЭ - 70 фрагментов ЭКГ в 4 группах

---------------------------------------------------

n       v       u       x		QRS sens: 99,99%

N  148121      19       0      12		QRS ppn:  100,00%

V      18    6309       0       9

F       0       1       0       0		VEB sens: 99,57%

U      18       4       0       0		VEB ppn:  99,65%

X       2       3       0        		VEB fpr:  0,015%

Результаты оценки выводятся также в графическом виде. Представляем последнюю страницу